การพัฒนาไหมชีวภาพจากสารสกัดเมือกกระเจี๊ยบเขียวเสริมด้วยไคโตซาน เจลาติน คอลลาเจน

Development of Biodegradable Sutures from Okra Mucilage Extract Reinforced with Chitosan Gelatin and  Collagen

ณัฐกฤตา ศรีสุด , ชิชชนก บุญมณี

ศศิธร ณ ระนอง , ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ช่วยธรรมกิจ

1ที่อยู่: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง , 196 หมู่ 4 ตำบลบางรัก , อำเภอเมืองตรัง , จังหวัดตรัง 92000 , ประเทศไทย

*อีเมลล์: sasitorn@pcshstrg.ac.th

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาไหมชีวภาพจากสารสกัดเมือกกระเจี๊ยบเขียว เสริมด้วยไคโตซาน เจลาติน และคอลลาเจน โดยมุ่งเน้นการสร้างวัสดุเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นไหมเย็บแผล ไคโตซานทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของเส้นไหม เนื่องจากเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความแข็งแรงและเข้ากันได้ดีกับร่างกาย ขณะที่เจลาตินและคอลลาเจนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเส้นไหม และเสริมความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ส่วนสารสกัดเมือกกระเจี๊ยบเขียวทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความยืดหยุ่น ลดความเปราะของเส้นใย และช่วยให้เส้นไหมมีความคงตัวมากขึ้น กระบวนการทดลองประกอบด้วยการเตรียมสารละลายไคโตซาน การผสมเจลาติน คอลลาเจน และสารสกัดเมือกกระเจี๊ยบเขียวในอัตราส่วนต่าง ๆ การขึ้นรูปเป็นเส้นไหม และการทดสอบสมบัติของเส้นไหม ได้แก่ ความสามารถในการขึ้นรูปและค่าแรงดึง เส้นผ่านศูนย์กลาง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สูตรที่ประกอบด้วยไคโตซาน 5 กรัม เจลาติน 3.75 กรัม คอลลาเจน 1.25 กรัม และสารสกัดเมือกกระเจี๊ยบเขียว 0.5 กรัม ให้สมบัติโดยรวมดีที่สุด โดยมีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นเหมาะสม สามารถขึ้นรูปเป็นเส้นไหมได้ดี และมีลักษณะทางกายภาพที่สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นไหมเย็บแผลชีวภาพงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาไหมชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้เป็นไหมเย็บแผล วัสดุชีวการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

คำสำคัญ : ไหมเย็บแผล, ไคโตซาน, กระเจี๊ยบเขียว , วัสดุชีวภาพ , การย่อยสลายทางชีวภาพ

บทนำ

ปัญหาขยะพลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่สามารถ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์ และ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งยังคงมีการใช้เส้นใยสังเคราะห์ในปริมาณมาก วัสดุเหล่านี้เมื่อถูกกำจัดจะตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อระบบ นิเวศ เพิ่มภาระต่อการจัดการของเสียและก่อให้เกิด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวดังนั้น การพัฒนาวัสดุ ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึงมีความ จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวและ สนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ไคโตซาน ซึ่งเป็น พอลิเมอร์ธรรมชาติที่สกัดจากไคตินในเปลือกกุ้งและปู เป็นวัสดุชีวภาพที่ไหมที่ได้มีความแข็งแรงมีระยะยาว ดังนั้น การพัฒนาวัสดุชีวภาพที่ได้ตามธรรมชาติ ดังนั้น โครงงานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนา ไหมเย็บแผลชีวภาพที่ย่อย สลายได้ในธรรมชาติจากไคโตซานร่วมกับสารสกัดจาก กระเจี๊ยบเขียว เพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีความเหนียว ความยืดหยุ่น และความคงรูปที่เหมาะสม สามารถ สลายตัวได้อย่างปลอดภัยในร่างกาย และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม วัสดุที่พัฒนาขึ้นยังมีศักยภาพในการ ทดแทนไหมสังเคราะห์แบบละลายได้ เช่น PGA หรือ PGLA ช่วยลดการพึ่งพาวัสดุสังเคราะห์ ลด

ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง, กระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง, เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล, การเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล

TH sarabunPSK 14 ตัวหนา

ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ ยั่งยืนในด้านวัสดุทางการแพทย์

เนื้อหาเป็น TH Sarabun New 14 ตัวปกติ

วิธีการดำเนินงาน

2.1 การเตรียมการสกัดกระเจี๊ยบเขียว

ล้างกระเจี๊ยบเขียวฝักอ่อนให้สะอาด หั่น กระเจี๊ยบเขียวเป็นแว่นหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร ต้มกระเจี๊ยบที่หั่นแล้วด้วยน้ำกลั่นบริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิ 50 °c เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยควบคุมอุณหภูมิด้วย Hotplate กรองสารละลายที่ได้ด้วยผ้าขาวบางเพื่อ แยกกากออก และนำเอาเฉพาะส่วนของสารละลาย เมือก เติมอะซิโตน ในปริมาณเป็นสองเท่า ของ ปริมาณเมือกกระเจี๊ยบที่ได้ และแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงในที่มืด เพื่อให้เกิดการตกตะกอนของพอลิ แซ็กคาไรด์ (เมือก) กรองเอาเฉพาะตะกอนที่ได้ และนำ ตะกอนไปเกลี่ยให้ทั่วถาดสแตนเลส อบตะกอนที่ อุณหภูมิ 60°c จนแห้งสนิท นำตะกอนที่แห้งแล้วมาบด จนละเอียด เก็บในภาชนะปิดสนิทและปราศจาก ความชื้น เพื่อเตรียมใช้เป็นสารเสริมในขั้นตอนการผลิต มีผลโดยตรงต่อความสามารถในการขึ้นรูปและ เสถียรภาพของสูตร เมื่อพิจารณาสูตรที่ไม่เติมเมือก กระเจี๊ยบ (0.0 มิลลิลิตร) พบว่าเส้นไหมมีลักษณะแห้ง เปราะ และกรอบ โดยให้ค่าแรงดึงเฉลี่ยต่ำที่สุดเท่ากับ 2.34 นิวตัน สำหรับสูตรที่เติมเมือกกระเจี๊ยบ 0.5 และ 1.0 มิลลิลิตร เส้นไหมมีความเปราะลดลงและสามารถหักงอได้ดีขึ้น โดยมีค่าแรงดึงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 10.72 และ 11.52 นิวตัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เส้นไหม จากสูตรดังกล่าวยังคงมีลักษณะเปราะเล็กน้อย เมื่อ พิจารณาสูตรที่ใช้เมือกกระเจี๊ยบ 1.5 มิลลิลิตร พบว่า เป็นสูตรที่ให้คุณสมบัติโดยรวมเหมาะสมที่สุด โดยเส้น ไหมมีลักษณะพอดี สามารถหักงอได้ มีความยืดหยุ่น เหมาะสม ไม่เปราะแตกง่าย และให้ค่าแรงดึงเฉลี่ยสูง ที่สุดเท่ากับ 12.96 นิวตัน ซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลของ องค์ประกอบภายในสูตรอย่างเหมาะสม ในขณะที่สูตรที่ ใช้เมือกกระเจี๊ยบ 2.0 มิลลิลิตร แม้จะยังสามารถขึ้นรูป เป็นเส้นไหมได้ แต่เส้นไหมมีลักษณะนิ่มเกินไป มีความ ยืดหยุ่นสูง และขาดได้ง่าย ส่งผลให้สูตรดังกล่าวขาด เสถียรภาพเชิงกลเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่น จากผล การทดลองจึงสามารถสรุปได้ว่าสูตรที่ใช้เมือกกระเจี๊ยบ 1.5 มิลลิลิตร ให้สมบัติเชิงกลและลักษณะทางกายภาพ ของเส้นไหมเหมาะสมที่สุด อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึง บทบาทของเมือกกระเจี๊ยบในฐานะสารช่วยเพิ่มความ ยืดหยุ่นที่ต้องใช้ในปริมาณเหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงและการใช้งานของเส้นไหมใน ขั้นตอนต่อไป

2.2 การเตรียมสารละลายพอลิเมอร์ผสม

ละลายไคโตซานด้วยกรดอะซิติก ความเข้มข้น 2.0% w/vภายใต้การกวนด้วยแท่งแม่เหล็กจนได้ สารละลายใสและหนืด การเตรียมสารละลายเจลาติและคอลลาเจนละลายเจลาตินและคอลลาเจนด้วยน้ำ กลั่นบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 50 °c ผสมสารละลายไคโตซาน เจลาตินและคอลลาเจนในอัตราส่วนที่แตกต่าง กัน เพื่อทดสอบหาอัตราส่วนที่ให้คุณสมบัติเชิงกลที่ดี ที่สุด เติมสารสกัดกระเจี๊ยบเขียวที่เตรียมไว้ ลงในสารละลายพอลิเมอร์ผสมในปริมาณที่แตกต่าง กัน (เช่น 1%, 2%, 3% w/w ของน้ำหนักพอลิเมอร์ รวม) และกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน

2.3 การขึ้นรูปเส้นไหม

เตรียมสารขึ้นรูปเส้นไหม ใช้โซเดียมไฮดรอกไซน์ ความเข้มข้น 2.0% w/v ใส่ในภาชนะ จากนั้นบรรจุสารละลายพอลิเมอร์ผสมลงในไซริงค์และติดตั้งเข็มฉีดยาขนาด 18G เป็นหัวฉีด ฉีดสารละลายพอลิเมอร์ลง ในภาชนะที่เตรียมโซเดียมไฮดรอกไซน์ไว้ เส้นใยที่แข็งตัวจะถูกดึงออกจากอ่างด้วยความเร็วคงที่และทำการล้างด้วยน้ำกลั่นเพื่อกำจัดสารตกค้างย่อยสลาย

TH Sarabun New 14 ตัวหนา

เนื้อหาเป็น TH Sarabun New 14 Point ตัวปกติ

2.4 การดึงยึดและอบแห้ง

นำเส้นไหมที่ได้มาดึงยืดเพื่อจัดเรียงตัวของ โมเลกุล และนำไปอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิห้องหรือ อุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาสารสำคัญในกระเจี๊ยบเขียว

เนื้อหาเป็น TH Sarabun New 14 ตัวปกติ

TH Sarabun New 14 ตัวหนา

ผลและอภิปรายผล

3.1 ผลการทดสอบหาความเข้มข้นเมือกกระเจี๊ยบที่เหมาะสม

ตารางที่ จากการทดลองเพื่อหาความเข้มข้นของเมือกกระเจี๊ยบที่เหมาะสมต่อการผลิตเส้นไหม พบว่าเส้นไหมจาก ทุกชุดการทดลองสามารถขึ้นรูปเป็นเส้นไหมได้ โดยเมื่อเพิ่มปริมาณเมือกกระเจี๊ยบ ค่าแรงดึงเฉลี่ยของเส้นไหมมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่เติมเมือกกระเจี๊ยบ (0.0 กรัม) เส้นไหมมีลักษณะแห้ง เปราะ และกรอบ ให้ ค่าแรงดึงเฉลี่ยต่ำที่สุดที่ 2.23 นิวตัน ขณะที่การเติมเมือกกระเจี๊ยบในปริมาณ 0.05–0.10 กรัม แม้จะช่วยเพิ่ม ความแข็งแรงของเส้นไหมได้ในระดับหนึ่ง แต่เส้นไหมยังคงมีลักษณะเปราะและมีความยืดหยุ่นจำกัด ที่ความ เข้มข้นเมือกกระเจี๊ยบ 0.25 กรัม เส้นไหมมีลักษณะพอดีและมีความยืดหยุ่นเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ค่าแรงดึง เฉลี่ยยังต่ำกว่าสูตรที่ใช้เมือกกระเจี๊ยบในปริมาณสูงกว่า เมื่อเพิ่มปริมาณเมือกกระเจี๊ยบเป็น 0.50 กรัม พบว่าเส้น ไหมมีค่าแรงดึงเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 14.59 นิวตัน แสดงถึงความสามารถในการรับแรงดึงที่ดีมาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติ สำคัญต่อการใช้งานเส้นไหมในสภาวะที่ต้องรับแรง แม้ว่าเส้นไหมจะมีลักษณะนิ่มและมีความยืดหยุ่นสูง แต่ สามารถควบคุมลักษณะดังกล่าวได้ด้วยการปรับอัตราส่วนของพอลิเมอร์ร่วมในขั้นตอนถัดไป ดังนั้น ในการศึกษานี้ จึงเลือกใช้ความเข้มข้นของเมือกกระเจี๊ยบ 0.50 กรัม เป็นค่ามาตรฐานในการทดลองขั้นต่อไป เนื่องจากให้ค่าแรง ดึงสูงสุดและสามารถขึ้นรูปเป็นเส้นไหมได้ดี อีกทั้งยังเอื้อต่อการปรับสมบัติของเส้นไหมด้วยองค์ประกอบอื่นเพื่อให้ เหมาะสมต่อการใช้งานในขั้นต่อไป

3.2 การทดสอบหาปริมาณเมือกกระเจี๊ยบที่ เหมาะสม

ตารางที่ 2 จากการทดลองเพื่อหาปริมาณเมือกกระเจี๊ยบที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปเส้นไหมในแต่ละสูตรการทดลอง พบว่าสูตรที่ใช้เมือกกระเจี๊ยบในปริมาณ 0.0–2.0 มิลลิลิตร สามารถขึ้นรูปเป็นเส้นไหมได้ ขณะที่สูตรที่ใช้เมือก กระเจี๊ยบตั้งแต่ 2.5–5.0 มิลลิลิตร ไม่สามารถขึ้นรูปเป็นเส้นไหมได้ แสดงให้เห็นว่าปริมาณเมือกกระเจี๊ยบมีผล โดยตรงต่อความสามารถในการขึ้นรูปและเสถียรภาพของสูตร เมื่อพิจารณาสูตรที่ไม่เติมเมือกกระเจี๊ยบ ( 0.0 มิลลิลิตร) พบว่าเส้นไหมมีลักษณะแห้ง เปราะ และกรอบ โดยให้ค่าแรงดึงเฉลี่ยต่ำที่สุดเท่ากับ 2.34 นิวตัน สำหรับ สูตรที่เติมเมือกกระเจี๊ยบ 0.5 และ 1.0 มิลลิลิตร เส้นไหมมีความเปราะลดลงและสามารถหักงอได้ดีขึ้น โดยมี ค่าแรงดึงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 10.72 และ 12.96 นิวตัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เส้นไหมจากสูตรดังกล่ายังคงมี ลักษณะเปราะเล็กน้อย เมื่อพิจารณาสูตรที่ใช้เมือกกระเจี๊ยบ 1.5 มิลลิลิตร พบว่าเป็นสูตรที่ให้คุณสมบัติโดยรวม เหมาะสมที่สุด โดยเส้นไหมมีลักษณะพอดี สามารถหักงอได้ มีความยืดหยุ่นเหมาะสม ไม่เปราะแตกง่าย และให้ ค่าแรงดึงเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 15.27 นิวตัน ซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลขององค์ประกอบภายในสูตรอย่างเหมาะสม ในขณะที่สูตรที่ใช้เมือกกระเจี๊ยบ 2.0 มิลลิลิตร แม้จะยังสามารถขึ้นรูปเป็นเส้นไหมได้ แต่เส้นไหมมีลักษณะนิ่มเกินไป มีความยืดหยุ่นสูง และขาดได้ง่าย ส่งผลให้สูตรดังกล่าวขาดเสถียรภาพเชิงกลเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่น จากผลการทดลองจึงสามารถสรุปได้ว่าสูตรที่ใช้เมือกกระเจี๊ยบ 1.5 มิลลิลิตร ให้สมบัติเชิงกลและลักษณะทาง กายภาพของเส้นไหมเหมาะสมที่สุด อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเมือกกระเจี๊ยบในฐานะสารช่วยเพิ่มความ ยืดหยุ่นที่ต้องใช้ในปริมาณเหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงและการใช้งานของเส้นไหมในขั้นตอนต่อไป

3.3 ผลการทดสอบปรับความเข้มข้นระหว่าง ไคโตซานกับโซเดียมอัลจิเนต

ตารางที่ 3 จากการทดสอบเพื่อปรับความเข้มข้นระหว่างไคโตซานและโซเดียมอัลจิเนต พบว่าไม่มีชุดการทดลอง ใดสามารถขึ้นรูปเป็นเส้นไหมได้ ส่งผลให้ไม่สามารถทำ การทดสอบค่าแรงดึงเฉลี่ยและตรวจสอบลักษณะทาง กายภาพของเส้นไหมได้

3.4 ผลการทดสอบปรับความเข้มข้นระหว่าง เจลาตินกับคอลลาเจน

ตารางที่ 4 ได้เลย นี่คือข้อความที่เรียบเรียงใหม่ให้อยู่ในรูปแบบ ความเรียง โดยคงสาระสำคัญและใช้ภาษาทางวิชาการที่ลื่นไหลมากขึ้น

จากการทดสอบการปรับอัตราส่วนของเจลาตินต่อคอลลาเจน โดยกำหนดให้ความเข้มข้นของเมือกกระเจี๊ยบคงที่ที่ 0.5 กรัม พบว่าเส้นไหมจากทุกชุดการทดลองสามารถขึ้นรูปได้ อย่างไรก็ตาม สมบัติเชิงกลและลักษณะทางกายภาพของเส้นไหมมีความแตกต่างกันตามสัดส่วนของเจลาตินต่อคอลลาเจนที่ใช้ เมื่อใช้อัตราส่วนเจลาตินต่อคอลลาเจนเท่ากับ 0:5 เส้นไหมมีค่าแรงดึงเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 7.44 นิวตัน โดยมีลักษณะนิ่มและยืดตัวได้มากเกินไป ส่งผลให้มีความแข็งแรงต่ำ จึงไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องรองรับแรงดึงจริง ส่วนอัตราส่วน 1.25:3.75 ให้ค่าแรงดึงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.22 นิวตัน แสดงให้เห็นว่าเจลาตินมีส่วนช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นไหมได้ในระดับหนึ่ง แม้ว่าความยืดหยุ่นของเส้นไหมยังคงอยู่ในระดับสูงและยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างชัดเจน สำหรับอัตราส่วน 2.5:2.5 พบว่าความยืดหยุ่นของเส้นไหมลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้ค่าแรงดึงเฉลี่ย 11.34 นิวตัน สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่ดีขึ้น ขณะที่อัตราส่วน 3.75:1.25 ให้ผลการทดลองดีที่สุด โดยเส้นไหมสามารถขึ้นรูปได้ดี มีความยืดหยุ่นพอเหมาะ โค้งงอได้อย่างเหมาะสม และมีค่าแรงดึงเฉลี่ยสูงสุดที่ 15.27 นิวตัน ซึ่งสูงกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างชัดเจน สรุปได้ว่า อัตราส่วนเจลาตินต่อคอลลาเจน 3.75:1.25 กรัม เป็นสูตรที่ให้สมบัติเชิงกลเหมาะสมที่สุดภายใต้เงื่อนไขการทดลองนี้ เนื่องจากให้ค่าแรงดึงสูงที่สุด มีความยืดหยุ่นอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถขึ้นรูปเส้นไหมได้ดี จึงมีศักยภาพและความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่นที่ศึกษา

3.5 ผลการทดสอบความนูนของเส้นไหมเมื่อ จำลองเย็บบนแผ่นหนังเทียม

ตารางที่ 5 จากผลการทดสอบความนูนของเส้นไหมโดยการจำลองการเย็บบนแผ่นหนังเทียม พบว่าสูตรเส้นไหมที่ไม่ เติมคอลลาเจน (ไคโตซาน 5 กรัม เจลาติน 5 กรัม และเมือกกระเจี๊ยบ 0.5 กรัม) ให้ค่าความนูนเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นค่าความนูนที่สูงกว่าสูตรที่มีการเติมคอลลาเจน แสดงให้เห็นว่าแม้เส้นไหมสูตรดังกล่าวจะมีความ ยืดหยุ่นสูง แต่มีแนวโน้มเกิดการยกตัวของเส้นไหมบนผิววัสดุเมื่อทำการเย็บ ในขณะที่สูตรที่มีการเติมคอลลาเจน (ไคโตซาน 5 กรัม เจลาติน 3.75 กรัม คอลลาเจน 1.25 กรัม และเมือกกระเจี๊ยบ 0.5 กรัม) พบว่าค่าความนูนของ เส้นไหมจากการวัดทั้ง 3 ครั้งมีความสม่ำเสมอ และให้ค่าความนูนเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 0.82 มิลลิเมตร ซึ่งต่ำกว่า สูตรที่ไม่เติมคอลลาเจนอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่าการเติมคอลลาเจนมีบทบาทในการควบคุมความหนาและ การยกตัวของเส้นไหมเมื่อทำการเย็บ จากผลการทดลองดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า สูตรเส้นไหมที่มีอัตราส่วนเจลาตินต่อคอลลาเจนเท่ากับ 3.75:1.25 กรัม และมีความเข้มข้นของเมือกกระเจี๊ยบ 0.5 กรัม ให้เส้นไหมที่มีค่าความ นูนต่ำ มีความสม่ำเสมอ และเหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด เนื่องจากช่วยลดการยกตัวของเส้นไหมบนผิววัสดุ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญต่อการประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์

3.6 ผลการทดลองสองสูตรที่ดีที่สุด

จำนวนหน้าต้องไม่เกิน 6 หน้ากะดาษ

ตารางที่ 6 จากการพิจารณาผลการทดลองการผลิตเส้นไหม จากไคโตซาน เจลาติน คอลลาเจน และเมือกกระเจี๊ยบ พบว่าสัดส่วนของวัตถุดิบมีผลต่อคุณสมบัติของเส้นไหม อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งสองสูตรสามารถขึ้นรูปเป็นเส้นไหม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องของเส้นดี สามารถหักงอได้โดยไม่แตกหัก และมีความยืดหยุ่นสูง แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมเบื้องต้นต่อการนำไปใช้ งาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าทางกายภาพ พบว่า การเติมคอลลาเจนมีบทบาทสำคัญต่อการปรับปรุง ลักษณะและสมบัติเชิงกลของเส้นไหม สูตรที่ไม่เติม คอลลาเจนให้ค่าแรงดึงเฉลี่ยสูงสุดที่ 14.23 นิวตัน สะท้อนถึงความแข็งแรงของเส้นไหมที่ดี แต่มีค่าความ นูนเฉลี่ยสูงถึง 1.01 มิลลิเมตร ส่งผลให้เส้นไหมมี ลักษณะค่อนข้างหนาและยืดหยุ่นมากเกินไป ซึ่งอาจลด ความสบายและความเหมาะสมในการใช้งานจริง โดยเฉพาะในงานด้านไหมเย็บแผล ในขณะที่สูตรที่เติม คอลลาเจน แม้ค่าแรงดึงเฉลี่ยลดลงเหลือ 11.34 นิวตัน แต่สามารถลดความนูนของเส้นไหมลงอย่างชัดเจน เหลือเพียง 0.82 มิลลิเมตร ทำให้เส้นไหมมีความ สม่ำเสมอ เรียบ และมีขนาดเหมาะสมมากขึ้น สะท้อน ให้เห็นว่าคอลลาเจนช่วยควบคุมโครงสร้างและความ หนาของเส้นไหม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ ในการขึ้นรูปและความยืดหยุ่นโดยรวม เมื่อประเมินผล การทดลองโดยรวมทั้งด้านการขึ้นรูป ค่าแรงดึง ความ ยืดหยุ่น และความนูนของเส้นไหม พบว่าสูตรที่ ประกอบด้วยไคโตซาน 5 กรัม เจลาติน 3.75 กรัม คอลลาเจน 1.25 กรัม และเมือกกระเจี๊ยบ 0.5 กรัม ให้ สมดุลของสมบัติเชิงกลและลักษณะทางกายภาพดีที่สุด แม้ค่าแรงดึงจะต่ำกว่าสูตรที่ไม่เติมคอลลาเจนเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในช่วงที่เพียงพอต่อการใช้งานจริง อีกทั้งมีความนูนต่ำและความยืดหยุ่นเหมาะสม ซึ่งช่วยลด โอกาสการระคายเคืองของแผลและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้งานเป็นไหมเย็บแผลได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

สรุปผล

การพัฒนาสูตรเส้นไหมในการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการอย่างเป็นลำดับ เริ่มจากการศึกษาปริมาณเมือกกระเจี๊ยบที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปเส้นไหม เพื่อประเมินผลต่อความสามารถในการขึ้นรูปและสมบัติเชิงกลของเส้นไหม ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เมือกกระเจี๊ยบในช่วงปริมาณ 0.0–2.0 มิลลิลิตร สามารถขึ้นรูปเป็นเส้นไหมได้ ขณะที่ปริมาณตั้งแต่ 2.5 มิลลิลิตรขึ้นไปไม่สามารถขึ้นรูปเป็นเส้นไหมได้ สูตรที่ไม่เติมเมือกกระเจี๊ยบให้เส้นไหมที่มีลักษณะแห้ง เปราะ และมีค่าแรงดึงเฉลี่ยต่ำที่สุด เมื่อเพิ่มปริมาณเมือกกระเจี๊ยบ เส้นไหมมีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยปริมาณ 1.5 มิลลิลิตรให้สมบัติเชิงกลและลักษณะทางกายภาพของเส้นไหมเหมาะสมที่สุด จึงกำหนดเป็นปริมาณมาตรฐานสำหรับการทดลองในขั้นตอนต่อไป จากนั้นจึงศึกษาผลของความเข้มข้นของเมือกกระเจี๊ยบ พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นส่งผลให้ค่าแรงดึงเฉลี่ยของเส้นไหมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เส้นไหมที่ไม่เติมเมือกกระเจี๊ยบมีความเปราะและรับแรงดึงได้ไม่ดี ขณะที่การเติมเมือกกระเจี๊ยบในความเข้มข้นต่ำช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้เพียงบางส่วน เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็น 0.5 กรัม เส้นไหมให้ค่าแรงดึงเฉลี่ยสูงสุดและยังสามารถขึ้นรูปได้ดี แม้จะมีความนิ่มและความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นแต่สามารถปรับสมดุลได้ด้วยการปรับองค์ประกอบอื่นของสูตร จึงเลือกใช้ความเข้มข้น 0.5 กรัม เป็นค่ามาตรฐานในการศึกษาขั้นต่อไป ในการศึกษาการเติมโซเดียมอัลจิเนตเพื่อปรับปรุงสมบัติของเส้นไหม พบว่าทุกอัตราส่วนระหว่างไคโตซานและโซเดียมอัลจิเนตไม่สามารถขึ้นรูปเป็นเส้นไหมได้ จึงไม่สามารถประเมินสมบัติเชิงกลและลักษณะทางกายภาพของเส้นไหมได้ ผลการทดลองจึงสรุปได้ว่า ภายใต้เงื่อนไขของการศึกษานี้ โซเดียมอัลจิเนตไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นองค์ประกอบของสูตรเส้นไหมชีวภาพ

TH Sarabun New 14 ตัวหนา

TH Sarabun New 14 ตัวหนา

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการศึกษาผลของการเติมคอลลาเจนร่วมกับเจลาติน โดยปรับอัตราส่วนของทั้งสองสาร พบว่าทุกสูตรสามารถขึ้นรูปเป็นเส้นไหมได้ แต่สมบัติเชิงกลและลักษณะทางกายภาพของเส้นไหมแตกต่างกันตามสัดส่วนของคอลลาเจน สูตรที่มีคอลลาเจนในสัดส่วนสูงให้เส้นไหมที่มีความยืดหยุ่นมากเกินไปและมีความแข็งแรงลดลง ขณะที่การเพิ่มสัดส่วนของเจลาตินช่วยเพิ่มค่าแรงดึง ทำให้เส้นไหมมีความแข็งแรงและคงรูปได้ดีขึ้น โดยอัตราส่วนเจลาตินต่อคอลลาเจน 3.75:1.25 กรัม ให้สมบัติโดยรวมดีที่สุด และสามารถลดความนูนของเส้นไหมจากการจำลองการเย็บบนแผ่นหนังเทียมได้อย่างชัดเจน

ฦจากผลการทดลองทั้งหมด สรุปได้ว่าสูตรเส้นไหมที่เหมาะสมที่สุดประกอบด้วยไคโตซาน 5 กรัม เจลาติน 3.75 กรัม คอลลาเจน 1.25 กรัม และสารสกัดเมือกกระเจี๊ยบ 1.5 มิลลิลิตร ที่ความเข้มข้น 0.5 กรัม เนื่องจากให้เส้นไหมที่มีความแข็งแรงเพียงพอ มีความยืดหยุ่นเหมาะสม สามารถขึ้นรูปได้ดี และมีความนูนของเส้นไหมต่ำ จึงมีศักยภาพในการนำไปพัฒนาเป็นไหมเย็บแผลชีวภาพและประยุกต์ใช้ในงานด้านวัสดุชีวการแพทย์ในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อันเนื่องมาจากความกรุณา ความร่วมมือ และการ สนับสนุนจากหลายภาคส่วน คณะผู้จัดทำใคร่ขอกราบ ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินโครงงานวิจัยฉบับนี้ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็น อย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร สถานที่ และอุปกรณ์ในการดำเนินโครงงานวิจัย ตลอดจน เอื้ออำนวยโอกาสและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการ เรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพด้าน การวิจัย การทำงานเป็นทีม และการประยุกต์ใช้ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ด้าน สุขภาพอย่างยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง

Matica, M. A., et al. (2019). Chitosan as a

Wound Dressing Starting

MaterialInternational Journal of

Molecular .sciences, 20(23), 5889.

https://doi.org/10.3390/ijms20235889

Rajkumar, D. S. R., et al. (2024). Chitosan-

Based Biomaterial in Wound Healing: A

Review. Journal of Functional.

Biomaterials, 15(2), 45

https://doi.org/10.3390/jfb150200453

Shah, J., et al. (2025). Recent Advancements

in Chitosan-Based Biomaterials for

Wound Healing Applications. Polymers,

16(2), 45. https://doi.org/10.90/polymer

Li, S., et al. (2025). Chitosan-Based Dressing

Materials for Burn Wound Healing.

Polymers, 17(12), 1647.

https://doi.org/10.3390/polym17121