การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์ผลจากแถบตรวจปัสสาวะแบบมาตรฐานด้วยตนเองผ่านกล้องสมาร์ทโฟน : U-Health 
Development of a Smartphone-Based Application for Self-Analysis of Standard Urine Test Strips: U-Health

จักรพงศ์ วงศ์ธนกฤตศิริ1, ณัฐศักรินทร์ แซ่อุ๋ย1, ภูมิภัส พรศิวะกุล1

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น1 , บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์2

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, ตำบลบางจาก, อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330, ประเทศไทย

2ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ประเทศไทย

บทคัดย่อ

การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urinalysis) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินสภาวะทางชีวเคมีของร่างกายและวิเคราะห์ความเสี่ยงของสุขภาพ เพราะการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางการแพทย์ที่สำคัญ เนื่องจากปัสสาวะคือของเหลวที่ร่างกายขับออกมาหลังจากผ่านกระบวนการคัดกรองของไต ซึ่งสะท้อนภาพรวมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการตรวจตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการมักมีข้อจำกัดด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
"U-Health" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์แถบตรวจปัสสาวะแบบมาตรฐาน 10 พารามิเตอร์ ผ่านกล้อง
สมาร์ทโฟน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ (Image Processing) ร่วมกับการเทียบสีมาตรฐาน (Color Calibration) เพื่อปรับแก้ค่าแสงและระบุค่าสีที่ได้จากการทำปฏิกิริยาเคมีบนแถบตรวจปัสสาวะให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงค่ามาตรฐาน ลดความคลาดเคลื่อนจากสภาพแสงที่แตกต่างกัน แอปพลิเคชัน U-Health ได้รับการออกแบบให้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สามารถประมวลผลข้อมูลสุขภาพและแสดงผลในรูปแบบกราฟแนวโน้ม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานบันทึกประวัติและติดตามความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบและการพัฒนาพบว่าแอปพลิเคชัน U-Health สามารถประมวลผลและวิเคราะห์แถบตรวจปัสสาวะได้ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานและรวดเร็ว จึงสรุปได้ว่าแอปพลิเคชัน U-Health เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังสุขภาพเบื้องต้น และสนับสนุนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) อย่างเป็นรูปธรรม

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน U-Health, การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ, การประมวลผลภาพ, การเทียบสีมาตรฐาน, การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

บทนำ

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านสุขภาพ (Digital Health) ได้กลายเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะเวลาและสถานที่ การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้สภาวะทางชีวเคมีของร่างกายที่มีประสิทธิภาพสูง [1] ซึ่งสามารถใช้คัดกรองความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดโรคได้เบื้องต้น เช่น โรคเบาหวาน โรคไต และการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ อย่างไรก็ตาม การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการในปัจจุบันยังคงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง และใช้ระยะเวลาในการรับผลตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะนาน ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพของตนเองได้อย่างจำกัด  ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำโครงงานจึงได้ริเริ่มโครงงานการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์ผลจากแถบตรวจปัสสาวะแบบมาตรฐานด้วยตนเองผ่านกล้องสมาร์ทโฟน : U-Health โดยประยุกต์ใช้เทคนิค
การประมวลผลภาพถ่าย ร่วมกับการเทียบสีมาตรฐาน [2] โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชันที่สามารถวิเคราะห์ผลจากแถบตรวจปัสสาวะได้อย่างรวดเร็ว ได้ค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ทันที การพัฒนานี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามความเปลี่ยนแปลงสุขภาพของตนเองได้อย่างใกล้ชิด และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม

วิธีการดำเนินงาน

การพัฒนาแอปพลิเคชัน U-Health ได้รับ
การพัฒนาให้ใช้การประมวลผลภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีขั้นตอน
การดำเนินงาน 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1. การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ: อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ สมาร์ทโฟน (Oppo f11 pro), แถบตรวจปัสสาวะมาตรฐานแบบ 10 พารามิเตอร์ (URS-10T), ปัสสาวะจำลองสำหรับการทดสอบ และซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนา ได้แก่ Google Colab, Flutter, OpenCV, และ ระบบฐานข้อมูลภายในเครื่อง SQLite (ผ่าน Drift) จัดเก็บข้อมูลแบบ Localfirst บนอุปกรณ์เพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพ โดยปัสสาวะจำลองจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Spiking หรือการใช้ Interfering Substances (สารรบกวนปฏิกิริยา) [3] เพื่อจำลองพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้ความง่ายต่อการควบคุม ได้แก่ Glucose (น้ำตาล) ใช้ผง D-Glucose ละลายน้ำกลั่น, Protein (โปรตีน) ใช้ไข่ขาวดิบ ละลายน้ำกลั่น, Blood (เลือด) ใช้เลือดสัตว์เจือจาง, Leukocytes (เม็ดเลือดขาว) ใช้น้ำลายมนุษย์ (Saliva), pH (กรด-ด่าง) ใช้สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน (Buffer), Specific Gravity (SG) ใช้น้ำกลั่นผสมเกลือแกง (NaCl), Nitrite (ไนไตรต์) ใช้โซเดียมไนไตรต์ (Sodium Nitrite), Ketone (คีโตน) ใช้น้ำยาล้างเล็บที่มีส่วนผสมของ Acetone, Bilirubin (บิลิรูบิน) ใช้ยาฟีนาโซไพริดีน (Phenazopyridine) ผสมกับปัสสาวะ [4], Urobilinogen (ยูโรบิลิโนเจน) ยาปฏิชีวนะกลุ่มซัลฟา เช่น Co-trimoxazole มาบดแล้วละลายน้ำ

2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ : ระบบประมวลผลภาพถูกพัฒนาโดยเริ่มจากการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ประเภท Convolutional Neural Network (CNN)[] เพื่อคัดกรองคุณภาพของภาพถ่ายแถบตรวจปัสสาวะแบบมาตรฐาน จากนั้นระบบจะตรวจจับมุมทั้งสี่ของแถบตรวจ (Corner Detection) และปรับแก้มุมมองภาพให้เป็นภาพมุมมองด้านบนที่ตั้งฉาก (Perspective Correction) เพื่อให้ตำแหน่งของแผ่นทดสอบย่อยแต่ละช่องคงที่และแม่นยำ แล้วจึงดำเนินการปรับเทียบสีแบบต่อภาพ (Per-shot Color Calibration) โดยใช้แถบสีอ้างอิงมาตรฐานที่พิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์ (ขวด) ของแถบตรวจ URS-10T ซึ่งถูกถ่ายอยู่ในเฟรมเดียวกันกับแถบตรวจ เนื่องจากแถบสีอ้างอิงและแผ่นทดสอบอยู่ภายใต้สภาพแสงและกล้องเดียวกันความผิดเพี้ยนของสีอันเกิดจากสภาพแสงจึงหักล้างกัน (Common-mode Cancellation) [5] ทำให้ระบบสามารถเปรียบเทียบสีของแผ่นทดสอบกับแถบสีอ้างอิงได้โดยตรงในปริภูมิสี CIE Lab โดยไม่จำเป็นต้องควบคุมสภาพแสงภายนอกหรือใช้กล่องควบคุมแสง จากนั้นระบบจะแบ่งพื้นที่แผ่นทดสอบย่อย (Pad Segmentation) ออกเป็น 10 ช่อง โดยอาศัยเรขาคณิตของตำแหน่งที่ทราบค่าแน่นอน (Fixed Known Geometry) จากภาพที่ผ่านการปรับมุมมองแล้ว แทนการแบ่งแบบเท่ากันเชิงเส้น เพื่อเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งแต่ละช่อง ในขั้นตอนสุดท้ายระบบจะสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) ด้วยค่ามัธยฐานและเทียบกับตารางอ้างอิงสี (LUT Matching) โดยใช้ดัชนีความแตกต่างสี CIEDE2000 [6] โดยมีหลักการทำงานดังนี้:

2.1 คัดกรองคุณภาพภาพ (Image Quality Filtering): ระบบจะนำเข้าภาพถ่ายและใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) ในการตรวจสอบความคมชัด ระดับแสง และการตรวจพบขวดอ้างอิงร่วมกับแถบตรวจในเฟรม หากภาพไม่ผ่านเกณฑ์จะแจ้งให้ผู้ใช้ถ่ายภาพใหม่

2.2 การปรับแก้ทัศนมิติ (Corner Detection & Perspective Correction): ค้นหามุมทั้งสี่ของแถบตรวจปัสสาวะและแถบอ้างอิงบนขวด เพื่อคำนวณการปรับบิดมุมมอง (Homography Matrix) ให้กลายเป็นมุมมองด้านบนที่ตั้งฉากและแบนราบ ช่วยขจัดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากมุมกล้องเอียง

2.3 การวิเคราะห์พื้นที่แบบเรขาคณิตคงที่ (Fixed Known Geometry Segmentation): ระบบจะแบ่งส่วนภาพออกเป็นช่องสีบนแถบตรวจจำนวน 10 ช่อง และช่วงสีมาตรฐานบนขวดอ้างอิงโดยคำนวณจากขนาดพิกเซลเชิงเรขาคณิตที่แน่นอน แทนการคาดเดาตำแหน่งพิกเซลแบบสุ่ม

2.4 การชดเชยแสงแบบ Per-shot Color Calibration: แปลงข้อมูลภาพจากระบบสี RGB ไปยังระบบสี CIE L*a*b จากนั้นระบบจะอ่านค่าสีจากขวดอ้างอิงมาตรฐานที่อยู่ภายใต้สภาพแสงเดียวกันมาคำนวณเพื่อหักล้างแสงแปรปรวนภายนอก (Common-mode Cancellation) โดยเทียบเคียงและชดเชยค่าเบี่ยงเบนของโครมาติซิตี้ (a* และ b*)

2.5 การจับคู่และแปรผล (CIE DE2000 Matching): ดึงลักษณะเด่นทางสีโดยเลือกใช้ค่ามัธยฐาน (Median) ของพิกเซลภายในช่องทดสอบแต่ละช่อง เพื่อป้องกันผลกระทบจากฟองอากาศหรือขอบเงา นำมาเปรียบเทียบระยะห่างความต่างของสีกับตารางอ้างอิง Look-Up Table (LUT) ด้วยสมการ ΔE00 [7] แล้วจำแนกออกมาเป็นเกรดผลตรวจสุขภาพ แสดงผลผ่านอินเทอร์เฟซ และบันทึกประวัติลงฐานข้อมูล SQLite

3. การพัฒนาแอปพลิเคชันและการทดสอบ:
ขั้นตอนการทดสอบมีดังนี้

3.1 หยดสารละลายที่ผสมไว้ลงในแถบตรวจปัสสาวะ โดยจะทำการทดสอบทีละพารามิเตอร์

3.2 นำแถบตรวจขึ้นมาซับขอบด้านข้างกับกระดาษชำระเบา ๆ เพื่อขจัดสารละลายส่วนเกิน ป้องกันการไหลปนกันของสารเคมีระหว่างช่องทดสอบ

3.3 วางแถบตรวจปัสสาวะขนานติดกับแถบสีอ้างอิงมาตรฐานข้างบรรจุภัณฑ์ (ขวด URS-10T) โดยวางไว้บนระนาบแบนราบเดียวกัน

3.4 เมื่อเวลาผ่านไปครบ 60 วินาทีซึ่งเป็นเวลาที่ปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนสีได้สมบูรณ์และเสถียรที่สุด [8] ดำเนินการเปิดแอปพลิเคชัน U-Health และใช้กล้องสมาร์ทโฟนถ่ายภาพร่วมกันในเฟรมเดียวกัน (Single-Frame Capture) โดยมีระยะห่างประมาณ 15-20 เซนติเมตรในมุมตั้งฉาก 90 องศา เพื่อหลีกเลี่ยงแสงสะท้อนและเงาบดบัง

ภาพที่ 1 Flowchart การทำงานของ

แอปพลิเคชัน U-Health

ผลและอภิปรายผล

การประเมินความแม่นยำของระบบใช้วิธีเปรียบเทียบผลการอ่านค่าจากแอปพลิเคชันกับค่าอ้างอิงที่ทราบระดับแน่นอน (Ground Truth) โดยจำลองผลบวกของแต่ละพารามิเตอร์จากสารที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 แล้วนำแถบตรวจที่ได้ไปถ่ายภาพร่วมกับแถบสีอ้างอิงบนบรรจุภัณฑ์ในเฟรมเดียวกัน ภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างกัน (หลอดไฟวอร์ม แสงขาว และแสงฟลูออเรสเซนต์) และกล้องสมาร์ทโฟนหลายรุ่น เพื่อวัดว่าการปรับเทียบสีด้วยแถบสีอ้างอิงบนบรรจุภัณฑ์สามารถจำแนกระดับผลได้ถูกต้องเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ปรับเทียบสี โดยประเมินทั้งความถูกต้องแบบตรงช่อง (Exact-bucket) ความถูกต้องแบบยอมรับช่องข้างเคียง (Adjacent-tolerant) และเมทริกซ์ความสับสน (Confusion Matrix) 
รายพารามิเตอร์ หมายเหตุ: ผลเชิงปริมาณ เช่น 
ค่าความแม่นยำ (Accuracy) ค่าความคลาดเคลื่อน (Error) และเมทริกซ์ความสับสนรายพารามิเตอร์ 
อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจากการทดลองเทียบกับ Ground Truth ตามวิธีข้างต้น และจะเติมค่าที่วัดได้จริงลงในส่วนนี้ ทั้งนี้คาดว่าพารามิเตอร์ที่มีการเปลี่ยนสีชัดเจน เช่น pH กลูโคส และคีโตน จะให้ความแม่นยำสูงกว่าพารามิเตอร์ที่มีการไล่เฉดสีละเอียด เช่น 
ความถ่วงจำเพาะ เม็ดเลือดขาว และบิลิรูบิน ซึ่งเป็นข้อจำกัดเชิงหลักการของการปรับเทียบด้วยแถบสีบนบรรจุภัณฑ์เมื่อเทียบกับการ์ดสีเฉพาะที่ผ่าน
การปรับเทียบมาแล้ว ในด้านการใช้งานจริง
แอปพลิเคชัน U-Health ใช้เวลาประมวลผลเพียง 2-5 วินาทีต่อครั้ง สามารถแสดงผลระดับความเข้มข้นของสารชีวเคมี พร้อมกราฟติดตามแนวโน้มสุขภาพนอกจากนี้ระบบยังมีความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสข้อมูลมาตรฐาน AES-256 และการยืนยันตัวตนแบบ
ไบโอเมตริกซ์ อินเทอร์เฟซที่รองรับผู้สูงอายุผ่านฟีเจอร์ตัวอักษรขนาดใหญ่ ทำให้แอปพลิเคชันนี้เหมาะสมต่อการส่งเสริมการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดฟังก์ชันหลักของ
แอปพลิเคชัน U-Health

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลแต่ละแบบ

สรุปผล

โครงงานการพัฒนาแอปพลิเคชัน U-Health ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นผ่านสมาร์ทโฟน ระบบสามารถวิเคราะห์แถบตรวจปัสสาวะ 
10 พารามิเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความแม่นยำเทียบกับค่าอ้างอิง (Ground Truth) นวัตกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมแนวคิด Smart Healthcare for All อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
และเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) ในอนาคต โครงงานนี้ยังมีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะแบบสวมใส่ (Smart Wearables) รวมถึงการพัฒนาระบบผู้ช่วยด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล 
(AI Adviser) เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้งานในโรงพยาบาลชุมชนได้อย่างยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ คุณครู
ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ที่กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดการดำเนินงาน และขอกราบขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ อาจารย์
ที่ปรึกษาพิเศษจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การประมวลผล จนโครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

[1] J. A. Simerville, W. C. Maxted, and J. J. Pahira, "Urinalysis: a comprehensive review," Am. Fam. Physician, vol. 71, no. 6, pp. 1153–1162, Mar. 2005. [Online]. Available: https://www.aafp.org/afp/2005/0315/p1153

[2] R. Yang et al., "Color Space Transformation-Based Smartphone Algorithm for Colorimetric Urinalysis," ACS Omega, vol. 3, no. 9, pp. 12141–12146, Sep. 2018. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6175489/

[3] L. B. Khan, H. M. Read, S. R. Ritchie, and T. Proft, "Artificial Urine for Teaching Urinalysis Concepts and Diagnosis of Urinary Tract Infection in the Medical Microbiology Laboratory," J. Microbiol. Biol. Educ., vol. 18, no. 2, Art. no. e128, Aug. 2017. [Online]. Available:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5577974/

[4] G. J. Hoilat and C. R. John, "Bilirubinuria," in StatPearls. Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 2024. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557439/

[5] A. K. Yetisen et al., "A smartphone algorithm with inter-phone repeatability for the analysis of colorimetric tests," Sens. Actuators B Chem., vol. 196, pp. 156–160, Jun. 2014. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.snb.2014.01.077

[6] G. Sharma, W. Wu, and E. N. Dalal, "The CIEDE2000 color-difference formula: Implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations," Color Res. Appl., vol. 30, no. 1, pp. 21–30, Feb. 2005. [Online]. Available: https://hajim.rochester.edu/ece/sites/gsharma/papers/CIEDE2000CRNAFeb05.pdf

[7] Colorimetry — Part 6: CIEDE2000 Colour-difference Formula, ISO/CIE 11664-6:2014, 2014. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/63128.html

[8] McKesson Urine Reagent Strips Package Insert, McKesson Medical-Surgical, Richmond, VA, USA, 2014. [Online]. Available: https://imgcdn.mckesson.com/CumulusWeb/Click_and_learn/1150668003_McKesson_US-U031-041_EN_PI%20103113(4-22-14).pdf